芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢铁水预处理在线监测设备

技

术

规

格

书

编制：         审核：         会签：         批准：

1 项目概述

  - 芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢铁水预处理增加一套烟气在线监测设备。

  - 该项目具体要求包括烟气连续在线监测设备供货、指导安装、调试、验收及技术支持、培训、售后等方面的内容。

2、厂家基本要求

具有国家质量技术监督部门颁发：

- 国家环保部环境保护产品认证证书（CCEP）

- 国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心监测报告（证书必须是在有效期内）

3 适用标准

本规格书所使用的标准和技术要求，若与投标方不一致时，按较高标准执行。

HJ 75-2017    固定污染源烟气排放连续监测技术规范

HJ 76-2017    固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法

4 设计要求

烟气在线自动监测系统烟气流量、颗粒物、含氧量、烟气流速、烟温、含湿量、烟气压力等主要污染指标进行全天24小时不间断实时监测，数据一年内可查，任意参数曲线可组合至同一个界面中查看。安装现场包括烟道采样平台和数据采集控制系统，烟道采样平台要求监控烟气流量、颗粒物、含氧量、烟气流速、烟温、含湿量、烟气压力等指标，要求在烟道上安装烟气连续在线监控系统，对污染物排放情况进行监测，同时可实现监测数据的远程传送功能。系统要求运行至少90天不需要非日常维修。其中烟囱高度30米，内径5.4米。

主要设备检测颗粒物指标参数：

- 分析仪应具备低量程的检测能力，采用抽取式前向散射法，可现场改变量程。

- 测量范围：0～20mg/m³。

- 响应时间≤30S。

- 线性度≤±0.5％。

烟气排放参数（温度、压力、流速、含氧量、含湿量）连续测量

- 烟气含氧量：测量范围0～20％；响应时间≤30s。

- 烟气温度：测量范围0～500℃；指示误差≤±3℃。

- 压力：测量范围：-4Kpa--4Kpa；精密度：±1%/FS。

- 流速：测量范围3～40m/s；精密度≤±3％。

- 含湿量：测量范围0～40％。

设备包含数采仪，具备联网功能条件，后续可以将监测数据与省市重点污染监测平台进行通讯。投标方按照环保局颁布的《污染源在线监测通讯技术规范》进行数据传输，系统运行数据和功能的准确性及完整性由投标方负责。

5 设备安装要求

投标方负责指导设备仪器的安装并调试。采样点到站房间线路包括电缆、桥架、采样线和气路等，由招标方负责。

招标方负责将电源引至监测站房电气总开关箱的进线端。

6 投标方提供的资料和图纸

6.1 提供在线监测监控系统施工设计正式资料8套，包括：

质量文件和质量控制计划、质量检查计划；

结构总图，安装图、明确外型尺寸、接口尺寸、接管材质、接管尺寸、所需仪器间尺寸等，电气施工图（含管线表）；

设备结构说明书；

主要零部件材料清单；

易损件清单；

供货清单；

专用工具清单和备件清单；

装箱清单，产品合格证书及质量保证书；

安装、运行和维护说明书；

6.2 投标方提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料；

设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)；

提供备品备件清单和易损件清单。

7 售后服务要求

投标方保证给招标方提供的货物是全新的、未使用过的、是用严格的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合标书规定的质量、规格和性能的要求。

投标方对货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，对在质保期和保修期和使用期限内具有满意的性能负责。

质保期或成本保修期内，如果系统其他任何部件需要返修或更换，投标方提供临时部件，保证系统的运行和使用不中断或受到任何影响，直到返修或更换的部件到达和安装调试好为止。

投标方承诺尽可能详细记录软件系统所发生的任何问题，以备维修和检查，并帮助招标方建立同样的设备维护记录系统。

成本保修期到期后，投标方承诺向招标方继续提供以下维修服务：硬件设备故障检查和维修、备件更换、软件故障的排除、软件升级服务等。并在接到传真件通知后的24小时内派技术人员到现场提供服务。

投标方保证售后服务技术人员将切实保障业主的利益、实事求是的向业主提供故障原因、售后服务处理办法等情况，以最快的速度解决发生的故障。