芜湖新兴铸管有限责任公司

废钢辐射监测系统

技

术

规

格

书

编    写:

审    核:

会    签:

批    准:

2018年6月

1总则

1.1 本《技术标准和要求》提出了对通道式车辆放射性监测系统本体及其附属的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.2 本《技术标准和要求》提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合DL、GB、IEC最新版本的标准和本《技术标准和要求》的优质产品。

1.3 本《技术标准和要求》所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。

1.4本《技术标准和要求》未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.5投标人的通道式车辆放射性监测系统，应充分考虑其安全性、可靠性、经济性和先进性以及安装、使用和维护的方便。

1.6 本《技术标准和要求》经招标人投标人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.7 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.8 投标人在投标文件中必须详细描述通道式车辆放射性监测系统设备的技术特点供招标人参考。

1.9 本次购买大型通道式车辆放射性监测系统2套，主要含伽马射线探测器/声光报警（含计量大厅）/车号识别及抓拍/控制系统/通道占用传感器/现场显示屏/现场前置及远程服务器/专用软件等成套设备（提供国家权威机构检测报告）。

2技术标准

2.1通道式车辆放射性监测系统包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求， 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2.2 除非招标文件另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用进口产品，还应遵守制造厂所在国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.3投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB/T24246-2009  放射性物质和特殊核材料监测系统或《IAEA  Nuclear Security Series No.1》标准

JJF/1248-2010  通道式车辆放射性监测系统校准规范

GB/T2423.1-2008  电子工业产品环境试验

GB/T2423.2-2008  电子工业产品环境试验

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

2.4上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经招标人接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

3 系统技术指标

3.1γ 探测能量范围：20keV-3MeV

3.2系统误报警率：＜0.01%。

3.3源移动速度： 8-20km/h
3.4系统灵敏度一致性：监测区域高度方向的 γ 灵敏度的变化：

在本底水平为0.2μSv/h下，增加0.04μSv/h，1秒内报警
3.5工作温度：﹣40℃～50℃
3.6工作湿度范围： 0～95%(不结露)
3.7报警率: 99.9%以上
3.8 误报警率:小于 0.01%
3.9探测及报警：可从自然放射环境中区分出人工放射性

3.10动态探测能力：可探测到6×105Bq的137Cs裸源
3.11车辆超速报警：具备车辆超速报警功能并提供信息显示，报警车速可设定；
3.12可疑放射性物质定位：提供可疑放射性物质在车厢内的定位参考信息。
3.13历史数据可保存 5 年以上
3.14工作温度： -30 ℃～50 ℃（室外部分）； -5℃～30 ℃（室内部分）
3.15  相对湿度： 0% - 95 % (无冷凝)
3.16  24小时连续工作，常年无需关机
3.17车号识别系统能清晰拍照经过放射性检测仪的车辆

3.18 供电：220V/50Hz交流电

3.19 通讯接口：以太网

3.20 户外件防护等级：IP65

4 系统主要配置要求

该系统将采用大型闪烁晶体与多组光电检测系统构成复合型辐射探测前端， 配合前置放大与补偿电路， 为系统提供精确可靠的伽玛辐射数据。包括检测通道中的伽玛辐射、 报警控制、 车速检测、 数据传输及后备电源等部分， 是检测通道的控制核心，其检测数据将汇总至后台的中心服务器。

4.1  塑料闪烁体探测器（γ检测）

4.1.1单个γ探测器体积: ≥ 50升

4.1.2 γ探测器4组，总体积≥200升

4.1.3监测区域高度：0.1 m～5m；宽度：6.0m（探测器底部与地距离基于被监测废钢车辆的挂车高度）

4.1. 4非探测面需使用不小于6mm铅屏蔽技术以保证对本底的有效屏蔽，2mm不锈钢(316L)包裹防止重金属污染，探测面采用铝板封装。（投标时提供详细技术参数）

4.1.5防雨、防晒、防腐蚀探测器保护铝箱：防护等级IP65

4.1.6探头有效操作距离不小于 6 米

4.1.7光电倍增管：能谱分析专用低噪声石英光电倍增管.

光电倍增管选用英国ET/日本滨松/美国BICRON或同等档次及以上产品

50L塑料闪烁体探测器选用美国EJ/法国Saint-Gobain/或同等档次及以上产品

4.2交换机

4.2.1接口特性：支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3d、IEEE802.3u标准；

4.2.2电气接口：支持多个10Base-T/100Base-TX以太网接口，M DI/MDI-X,全双工/半双工自适 应支持功能；

4.2.3传输方式：存储发射式

4.2.4工作方式：异步工作，点对点工作或多点，2线半双工；

4.2.5传输距离：100米；

4.2.6使用环境：工作温度：-40℃～+85℃，存储温度-45℃～+80℃，工作湿度：5%-95%

4.2.7传输速率：转发速度：148810bps,系统交换带宽：4.6G，最大过滤速度：148810bps，支持4K以上MAC地址表；

4.2.8保护等级：IP40，工业级标准设计，波纹式高强度金属外壳；

4.2.9要求以太网交换机支持端口优先级，对不同实时性的数据进行不同的级别处理；可关闭交换机端口；具备划分VLAN（虚拟局域网）功能，将不同的应用进行隔离；拥有流量控制等功能，确保工业数据的实时性和安全性。

4.2.10电源特性：12V、24V、48V直流输入。

交换机选用华为/华三同等档次及以上产品

4.3前端工控机

通道式射线自动监测管理监控操作站采用纯工业型工控机，选用标准不低于：

4.3.1 CPU 3.3G ，I3；内存4G；

4.3.2 SATA硬盘1T,7200r/min；

4.3.3 22” 液晶彩显，（分辨率至少为1920×1080）

工控机选用研华/DELL/惠普或同等档次及以上产品

4.4探测器保护箱

依据探测器及其组件设计尺寸大小

4.4.1具有防水、防嗮、防盐雾特性

4.4.2材质：304不锈钢

4.4.3防护等级：IP65

4.5现场声光报警系统

软件区分车辆过速、放射性物质、人工核素。（红、黄、绿分别对应报警指示）

三色声光报警灯：

4.5.1工作电压：AC220V/ DC24V

4.5.2报警电流：DC24V是≤100mA	 频闪率：60次/min

4.5.3声响强度：90-100dB

4.5.4声响形式：消防声、警笛声、救护车声（可选）

4.5.5防护等级：IP65

4.5.6使用环境：温度：-20℃～+50℃

4.5.7相对湿度：≤95%不结露

4.6红外对射传感器

交通工具通过探测器之间，将会被位于两侧的两对红外传感器发现，传感器信号通过电缆传送 给探测器信号。如果车辆通过速度过快，监测报警。

检测方式：	对射式

电源电压：	5-24（V）

输出方式：	NPN

使用环境温度：-25-75（℃）

产品认证：	CE

距离：对射20m   暗通

4.7视频监控系统

支持通过网络连接的摄像机， 可以在机动车进出时采集图像。 高清夜视连续摄像、拍照装置，可以将图像设置为从 0 到 9 秒进行触发，以便灵活支持各种摄像机安装方案。这些图像可以存储为标准的 JPEG 文件， 并且可以对每个占位或仅对报警的占位进行采集。

高清摄像头：

4.7.1星光级网络红外枪机
 4.7.2最高分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps),在该分辨率下可输出实时图像
 4.7.3高效阵列红外灯,使用寿命长,照射最远距离可达50米(I5)
 4.7.4 支持PoE供电功能,300万1/3" CMOS红外阵列筒型网络摄像机
 4.7.5压缩标准 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG 
 4.7.6接口及功能 通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口电源供应   DC12V±25% / PoE(802.3af)；(-D型号不支持PoE)
 4.7.7防护等级 IP67

4.7.8支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流

4.7.9支持防雷、防浪涌、防静电、宽压输入

高清摄像头选用浙江大华/海康威视/BOSCH博世或同等档次及以上产品

4.8专用软件

4.8.1需有全中文应用软件及配套的采购人手册

4.8.2需提供设备前端数据接口及通讯协议

4.8.3可实时显示数据曲线与阈值曲线

4.8.4若监测通道被长时间占用，软件需发出超时报警提示，时间参数可根据采购人需要调整

4.8.5需提供采购人编辑窗口，可对每次报警输入检查结论

4.8.6应有历史记录统计分析能力，可根据不同的条件（如是否探测，是否报警等条件）进行记录的查询，统计，图表分析等

4.8.7提取车辆通过时的车牌、 速度、 时间及辐射水平（本底值、 监测值、报警预警值等)数据， 生成电子表格， 并永久保存；发生故障及报警时截取界面上的图形， 清晰的看到截图的时间、 计数率及波形图、 分析放射物所在位置，并能在发生报警时把提取监测车辆车牌信息速度、 时间及辐射水平（本底值、 监测值、报警预警值等)数据，通过打印机直接打印。

4.9系统通讯

在车厢放射性监测区域设置通道式车辆放射性监测系统，其信号传送至探测器附近的设备控制中心，整个自动检测系统的数据管理中心，可实时接收来自检测通道的检测数据和车型信息， 并自动记录和打印每次报警的详细信息。 管理系统还具有各类参数的设置、 数据查询。 可以根据管理级别调制控制通道监测系统的数量。 现场前置工控机可以控制专门一套系统，后端服务器可以远程控制所有系统。

4.9.1投标人须配合国家检测机构完成通道式车辆放射性监测系统联网和组态工作，保证投标人及国家检测机构能网络实时监控。

4.9.2各模块独立性强。某一环节出现故障，不影响整个网络而导致整个系统的瘫痪。一旦系统出现故障迅速判断出故障点的位置。

4.9.3系统通讯的抗干扰能力设计。采用485通讯方式，所有RS485芯片接收器具备抗共模干扰（-7V~+12V），将通讯双发的信号地连接。采用双层屏蔽的485线，分别连接信号地与大地。

4.9.4通过核心服务器作为远程监控平台，通过运行其上的专用软件，数据库等实现对本地放射性物质监测系统进行远程监测，测量结果显示，数据存储，数据统计分析，系统控制及维护，远程参数设置，故障诊断等。

4.9.5基于TCP/IP协议，实现多点网络布控，可通过采用多台计算机组成监控中心，同时对一台放射性物质监测系统进行监测，可保证在一台计算机失效的情况下继续进行正常的监控工作。

4.9.6应具有中心数据库实现数据库管理能力。

4.9.7设备与中心的历史数据应为自动同步，可即时的存储本地放射性物质监测系统的监测数据，以一天通过100个报警记录计算，应可存储5年的数据。

4.9.8中心数据库应能备份年度历史数据，保证查询效率，备份后采购人仍可以方便的查询已备 份的历史数据。

4.99核心服务器：2U机架式，知名国产品牌；处理器：配置2颗CPU，单颗CPU≥6核，主频≥3.1GHz；内存：32GB内存，支持ECC、Chipkill保护技术；网络：2块1000M自适应以太网卡；硬盘控制器：1GB缓存SAS阵列控制器，实现SAS RAID 0,1,5,6等；硬盘：8块7.2K转 1TB SATA硬盘，标配12块热插拔硬盘插槽；电源：单电源；安全认证：时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，投标时提供国家密码局商用密码产品型号证书、国家密码局商用密码产品销售许可证、国家密码局商用密码产品生产定点单位证书（复印件加盖公章）；能耗管理软件：与服务器同一品牌，对于典型的信息化应用和高性能计算客户节省15%-20%的能耗，最大可以节省28%的能耗，提供计算机软件著作权登记证书（复印件加盖公章）；服务：提供原厂针对该项目的授权和3年服务承诺函。

服务器选用HP/IBM/DELL同档次以上品牌产品