芜湖新兴铸管有限责任公司

径向锻20T台式缓冲秤系统
技

术

规

格

书

编写：       审核：        会签：        项目负责：        批准

20t（3×12M）台式高强度.抗冲击缓冲秤

1.设备概述
缓冲平台秤采用强度冗余设计的三层秤台结构具备优异的抗冲击、耐疲劳能力，高性能缓冲避震装置吸收加载时的垂直冲击能量，加厚装甲式防撞抗冲击秤体及稳固的限位装置，可有效地解决称重过程中的水平冲击问题。工作稳定可靠秤体为整体形式可一次吊装就位。配套使用高精度数字柱式称重传感器和专业数字称重仪表，实现高精度计量作业，并且操作简便。特别适用起吊设备搬运钢材的计量作业。
2.2    系统组成与功能：
2.2.1     20吨缓冲平台秤机械部分
（1）20吨缓冲平台秤结构符合我国的GB50017-2003钢结构设计规范，秤体钢材应选用符合国家标准的优质结构钢材，且能提供相应的钢材合格证书。
（2） 秤体整体刚性优于1/1000以满足高频次和重载的使用，满足高精度的计量要求。
（3）板材加工前去除表面氧化皮确保焊接质量,秤体组焊后还应整体打磨、除锈去除氧化皮提高油漆附着力并喷涂底漆，表面处理质量必须达到Sa2　1/2级。现场补漆前，应对需要补漆的部位进行除锈处理，表面处理质量必须达到Sa2　1/2级。
★（4）称台机械结构为三层秤体，分别为上面板加U型梁结构，U型梁要求满布。水平限位装置必须为外露式。
（5）称台上面板材厚度不小于16mm。U型梁板材不小于6mm。
★（6）称重传感器及计量仪表质保最低为1年、秤体质保最低2年。
 （7） 高强度缓冲弹簧，选用硅锰弹簧钢，强度、弹性和淬透性高。抗疲劳能力强，能够适应恶劣工作场所。
2.2.2      20吨缓冲平台秤电气部分
（1）称重传感器：
数字传感器采用国际先进柱式，全不锈钢材质，激光焊接不可拆卸，防护等级达到IP68，内部具有微处理器能够时时针对温度、非线性、滞后、蠕变、不稳定性、电压变化、零点变化、灵敏度变化等进行数字补偿，传感器精度等级C5，单只传感器的额定容量10吨，传感器的安全超载≥150%，极限超载应≥300%。
（2）称重显示器：
仪表必须能够同时精确显示每只传感器的角差参数，便于用户调整角差及段差，LCD显示，具有自诊断功能，能够自动准确定位故障传感器的位置及提示错误信息，能够输出每只传感器的过载情况。具有RS232/485标准接口，具有DP和以太网接口与上级系统通讯，具有检斤数据稳定判断及数据传输功能，接收来自上级的称重请求信号，向上级发送称重有效信号和最终的重量数据。使用温度为-20℃～+60℃，工作电压为AC220V±10%，全中文输入。能够实现远程清零。
（3）连接线缆及走线要求：
传感器电缆要求外层为屏蔽保护层，具有EMC认证。
走线要求不允许有外露线缆，而且穿线管采用镀锌钢管。直径不能小于15cm。强电线缆和弱电线缆分开布防。
（4）数字接线盒，不锈钢材质，密封耐腐蚀。
（5）超高亮大屏幕显示器，可视范围大于60米。

（6）称重软件，简单明了，具有历史查询，报表打印功能。
3技术参数
3.1形式：称重传感器六点支承式。
3.2额定量程：20t
3.3系统精度：±0.1%。
3.4称重传感器的精度：C5
3.5称重控制器的线性度： 0.01%F·S
3.6供电电源电压：AC220±2233V，50～60Hz；总功耗：约200W
3.7允许极限瞬时冲击过载为额定量程的300%。
3.8具有按键数字调零和自动调零的功能。
3.9具有现场标准替代物自动数字标定功能。
3.10具有4～20mA模拟量输出或RS232/RS485输出功能。
3.11具有DP和以太网接口与上级系统通讯
3.12具有外接大显示器显示功能。
3.13具有秤体整体吊装方便维护功能。
4.单台缓冲秤秤基本配置：

	序号
	名 称
	数量
	备注

	1
	缓冲秤体（共3层）
	1台
	台面尺寸 宽*长=3*12米 

三层台面，总重不低于12T，最上层台面厚部低于16MM，U型槽布满台面，高强抗疲劳

最大称重 20T

	2
	柱式称重传感器
	6支
	数字传感器，精度C5，防护等级IP68，极限过载能力300%，防水防电焊。

	3
	不锈钢接线盒
	1只
	数字接线盒，防潮防腐蚀

	4
	称重仪表
	1台
	数字称重仪表，功能齐全，具有RS485，DP及以太网接口。

	5
	大屏幕显示器
	1台
	高亮，可见距离长。

	6
	缓冲簧
	6个
	高强

	7
	计算机与称重软件
	1套
	研华工控机，22寸显示器，配套称重管理软件，可查阅历史记录。

	8
	线缆及其他相关附件
	1套
	配齐


2

