正置材料显微镜技术要求

1. 总体要求：正置材料显微镜。

2. *光学系统：国际最先进的IC2S无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统。

3. 观察方式：明场、ADF高级暗场。

4. *ADF高级暗场技术：极黑背景，将杂散光的干扰最小化，减少光学照明系统的纵向色差，可以辨别最细密的组织。

5. *观察方式切换：采用长寿命设计的4位功能转盘。

6. *镜筒：30°倾角观察镜筒，眼距调整范围50~75mm。目镜观察与显微摄影同时进行，无需切换。

7. 目镜：10x视场数22。每个目镜均可单独进行屈光度调整。3个。

8. *物镜：物镜均带有EC反差增强标识。5x、10x、20x、40x、50x、100x各1个。

9. 照明装置：使用卤素灯照明。

10. 物镜转盘：5孔多功能物镜转换器。

11. *机械式载物台：XY方向移动范围75x30 mm。最新的谐波齿轮防滑措施，长时间使用不下滑。

12. 其它附件：色温平衡1个，十字线10mm/100等分的目镜测微尺1个，网格目镜测微尺1个，1/100mm台尺1个，压平器1个。

13. *图像采集：显微镜同品牌工业级专用彩色高分辨率数码制冷摄像头，必须为CCD芯片而非CMOS芯片，芯片尺寸不小于1英寸，物理像素不低于600万，分辨率不低于2752 (H) × 2208 (V)，单像素点尺寸不小于4.54μm x 4.54μm，动态范围需达2500，保证最佳的色彩还原；最高分辨率下帧率不低于19FPS快速实时成像；非数差值微位移，位图深度14位真彩色的高清晰、高还原度、高分辨率；USB3.0高速接口，数据传输速率达每秒 5 G；必须具备制冷功能，噪声低；

14. 图象处理分析硬件：DELL商用台式机1台（酷睿I5处理器/2TB硬盘/16G内存/22”LCD显示器/DVD 刻录）。

15. 图象处理分析软件：软件部分有通用图象处理及专用分析软件。通用图像处理软件具有多种方式的图像获取、安全可靠的数据管理、多种图像处理方式、图像分割及处理、几何参数测量、特征物提取、图像拼接、图象标注、定倍打印、各种处理操作、模块化检测报告等等。专用分析软件符合中国GB和部分美国ASTM相关材料标准：金属平均晶粒度评级、低碳冷轧薄板铁素体晶粒度评级、混有珠光体的铁素体晶粒度评级、双重晶粒度的测量评级、非金属夹杂评级、球墨铸铁球化率测量评级、灰铸铁金相分析、铁素体奥氏体双相不锈钢α-相金相测量、奥氏体型不锈钢α-相金相测量、第二相面积含量测量、多相面积含量测量、颗粒度分析、渗碳层深度的测定、脱碳层深度的测定、钢中石墨碳评级、高速钢大块碳化物评级、层深长度测量、痕迹处理、单相铜合金晶粒度评级、铸造铝铜合金晶粒度评级、铝及铝合金晶粒度评级、镁及镁合金晶粒度评级。提供标准图谱比照评级功能，保证显微镜试样图像与标准图谱照片在计算机屏幕上按相同倍率显示。提供独有的图谱比照制作服务，可为用户扫描行业标准、企业标准、实验室检验方法的图谱照片，制作专有的图谱比照模块。

16. 安装培训：免费派遣技术人员到现场进行安装调试、培训。使操作者基本掌握显微镜及图象处理软件的操作方法，能够独立完成日常检验工作、设备维护和简单维修及故障诊断排除。
17. 售后服务：在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，48小时内到现场进行维修服务。软件免费升级。
