非分散红外烟气分析仪 一）性能要求： 应用于燃烧控制和各种工业烟气长期连续分析，基于红外原理气体测量，测量精度高，寿命长可长时间测量使用，完善的气体采样和预处理单元；配备大功率抽气泵，最大负压可达到负160kPa，可胜任高负压场合测试。 二）技术指标要求： 测量组分; 传感器类型; 测量范围; 分辨率; 精度. O2; 5年长寿命电化学传感器; 0－25.00 %; 0.01%; ±0.1%. NO; NDIR红外传感器; 0－1000ppm; 1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. NO（低）; NDIR红外传感器; 0－500ppm; 0.1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. NO2; NDIR红外传感器; 0－1000ppm; 1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. NO2（低）; NDIR红外传感器; 0－500ppm; 0.1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. NOx; NDIR红外传感器; 0－1000ppm; 0.1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. SO2; NDIR红外传感器; 0－1000ppm; 1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. SO2（低）; NDIR红外传感器; 0－500ppm; 0.1 ppm; 绝对±0.3%或相对3%. CO; NDIR红外传感器; 0－10%; 0.01%; 绝对±0.3%或相对3%. CO2; NDIR红外传感器; 0－30%; 0.01%; 绝对±0.3%或相对3%. 烟气温度; K型热电偶; -10－1000℃; 0.1℃; ± 2℃. 环境温度; Pt500电阻传感器; -10－100℃; 0.1℃; ± 2℃. 压力测量; 硅压阻式压力传感器; -100hPa~+100hPa; 0.01hPa; ± 0.01hPa. 差压测量; 硅压阻式压力传感器; -25hPa~+25hPa; 1Pa; ±0.02 hPa. 2.1.计算参数：NOx、过剩空气数目、燃烧效率、烟囱损失、露点温度、ppm单位换算成 mg/m3单位可自由设定基准氧，可根据设定基准氧折算计算排放浓度等； 2.2.预热要求：设备开机自检及整个预热过程不超过1小时。 三）功能要求 1. 红外烟气分析仪 （1）仪器可以加装9个传感器（6个红外，3个电化学） （2）CO2、NO、NO2、NOx、SO2测量采用NDIR红外传感器直接测量，O2测量采用电化学传感器并可选配顺磁氧传感器。O2、CO2、NO、NO2、NOx、SO2数据都可以单独显示并形成曲线图表。同时仪器要求可选配VOCs传感器，用于VOCs的测量。 （3）红外传感器具有加热温控功能和压力补偿功能，可以降低环境温度和压力对数据的影响。 （4）仪器内置液体阻滞器，避免水分造成的数据影响，保护红外检测器。 （5）仪器配备流量控制装置，实时流量显示，可监测采样管路是否堵塞。 （6）为了操作简便与稳定性，仪器需具有全中文操作系统、，显示屏为彩色屏幕，带背光, 可触摸控制，主机自身没有显示设备的需配套平板电脑或相关显示控制设备；具备RS-232接口和独立预处理装置通讯，并可以选配8个模拟输入和8个模拟输出装置（需要提供软件截图并有厂家盖章资料）。 （7）自带数据记录器，可以连续存储数据，通过数据采集和处理软件，存储和传输测量数据。 （8）配备的预处理装置，具备双级帕尔贴冷凝器、蠕动泵、双级PTFE精细过滤器；配备大功率抽气泵，最大负压可达到负160kPa，可胜任高负压场合测试。 （9）预处理装置帕尔贴冷凝器快速制冷，冷凝量70W，带预冷和风扇；露点：1℃～环境温度； （10）配备加热管线：长度≥3M,温度100℃～195℃可调，调节±1℃； （11）预处理装置泵功率可调，可根据实际气流大小调节仪器的进气量，并可由红外分析仪直接控制。 （12）ppm与mg/m3自动换算 （13）K型热电偶可与预处理装置上的加热管相连接；配置数据采集和处理软件，数据以更容易导出的CSV格式存储。 （14）配备专用独立打印机。 四）配置要求 （1）仪器配置 分析仪主机1套，预处理器装置1套（或预处理装置内置主机），采样探针（长度≥1m;耐温≥1000℃）1套，加热采样装置（长度≥3m；温度调节范围：100℃到195℃）。 （2）配套附件及消耗品 备用PTFE过滤芯2个、环境温度探头 1个、排水软管 1根、电源线缆 2根、软件、数据线 1套、中、英文说明书 1套、出厂测试报告 1份。 - 相关证书 - 仪器交付时相关传感器需经过检定，并随机附带省级计量研究院出具的《检定证书》（检定日期与到货日期接近）。 五）安装调试、验收及人员培训 1、到货后1周内到达用户现场安装、调试； 2、验收时标气比对及现场测试； 3、提供为期2天的技术培训，包括：提供中文版操作规程或作业指导书、仪器的工作原理、仪器系统的参数设定、常见故障处理方法等。 六）质保及售后服务 1、整机免费保修1年，保修期内，维修费、零件费、维修工程师差旅费全免。 2、由供货商或生产商负责仪器终身维修，仪器一旦出现故障，必须24小时内对产生故障原因给出明确答复，并在48小时内派维修人员到达现场维修或者提供相同型号的设备备用，直到仪器故障排除。 3、提供生产厂家或总代理的售后服务承诺（证明）原件。