             全自动风动送样机技术要求

1 风动送样装置

1) 数量：1套

2) 功能描述：将试样从炉前发送至快速分析室。
3) 主要技术参数
输送方式：正压单管向上双向往复输送

输送钢管规格：    φ81x3mm（GB8163-2008精密无缝钢管、20#钢）

90°弯管转弯半径： R≥1600mm

样盒有效容积：    φ54X90mm 

样盒筒体材质：    20#钢/Q235B

样盒运行速度：    15～30m/s

样盒下落速度：    3～7m/s 可调

试 样 条 件：     质量≤1Kg，温度≤800℃
样盒垂直升高：    ≤40m

压 缩 空 气：     最大含尘量1mg/m3、压力露点-40℃
交接点压力要求：  压力0.4～0.6MPa

控制方式：        可编程序控制器自动控制

电源要求：        220V+10%、-15%，50Hz±1Hz，TN-C-S

分析室噪音：      ≤60dB


环境温度：        -25℃～+50℃
2 配套风动送样管道和储气罐等
1) 数量： （按卖方设计定）
2) 功能描述：发送柜和接收柜配套对接。管道水平段长度约为120米，管道爬升高度约为6.5米。
3) 技术要求： 

分工：卖方以“交钥匙的形式”负责整个风送系统的设计、供货和指导安装均由卖方负责。
主要设备组成：风动送样管道、储气罐等均由卖方提供，要求卖方保证风动送样系统的完整性。
