动控部新购标准器技术要求

一、温度检定设备设备技术要求

1、低电势扫描器/控制器：
扫描开关寄生电势≤0.2µV
扫描开关接触电阻≤0.5mΩ
热电偶自由端补偿范围：（5－50）℃（分辨率0.1℃）
热电偶检定炉控制能力：220V、0－40A
控温稳定度（检定炉）：优于0.2℃/min、 0.5℃/6min
功能及特点
A、 稳定可靠的低电势扫描开关，开关基片采用大面积敷银材料；机电一体化结构，高可靠性、经久耐用；连接专用的低电势接线端子，总寄生电势不超过0.2µＶ。开关采用步进电机驱动，具有高可靠性，使用寿命大于10年。

B、优良的开关性能，理想、一致、稳定的寄生热电势指标。多片开关经电路组合后，总寄生热电势仅0.2μV左右，并可长期保证不超过0.4μV。

C、最佳的热电阻测量方法：低电势扫描器内含四线制（四刀）换向开关,有效消除测量回路中的寄生电势，提高了测量重复性等指标。

D、温度控制系统采用具有光电隔离的大功率继电器。先进的专家PID算法，有效地防止控温过程中的超调和欠调现象，实现自然平稳的温度过渡，既可减少不必要的等待时间，又可得到理想的恒温指标。

E、配套检定操作控制终端、含软件，符合《JJF 1098-2003 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》，软件终身免费升级。

2、系列综合接线台
内含三线电阻转换器的综合接线台，兼容了所有热电偶、各种线制的热电阻的接线，彻底解决了检定工作中繁琐的接线问题。
三线电阻转换器将三线制热电阻自恒温设备端即转换为四线进行测量，依据检定规程完成R1、R2的测量与R的计算，消除了导线电阻差值的影响。

专业的线制转换设计方案、完全满足2010版国家检定规程的要求，自动实现三线制热电阻的两次测量（包含两根内引线及包含一根内引线）及规程要求的电流换向功能，将测量误差降低到最低限度。

配备系统集成柜、通讯板卡和吉时利2010数字万用表通讯、数字万用表安装座、参考端温度传感器、通讯线、测试线、电缆线。
3、热电偶检定炉均温块

规格尺寸：长度150mm、插深135mm、开孔φ28～φ30  x  1个、杆长300mm、总长度：450mm。

符合JJF 1637-2017廉金属热电偶校准规范。

有效工作区域轴向30mm内，任意两点温差绝对值不大于0.5℃；径向半径不小于14mm范围内，同一截面任意两点的温差绝对值不大于0.25℃。

二、压力检定设备技术要求（参考厂家：陕西创威科技有限公司、公司西安云仪仪器仪表有限公司、北京贝斯克、金湖仪表三厂）

1、水介质高压压力源

造压范围: (0～60)MPa 液压

稳定度: 0.05%F.S

输出接口: M20×1.5

工作介质: 水

2、高压气体压力源

造压范围:  (-0.098～6)MPa

稳定度: 0.02%F.S

输出接口：M20×1.5

工作介质：空气

3、气瓶减压器校验装置

造压范围：压力范围：高压（0～15）MPa；低压（0～4）MPa 

稳定度：0.05%F.S 

输出接口：M20×1.5内螺纹

提供多种转接头配件，满足不同气体减压器的连接、采用外接气源及增压结构设计，操作省力、方便、使用不锈钢和铝喷砂氧化组件
4、精密数字压力计

量程范围：-25-25Kpa

仪表精度：0.05%F.S

工作介质：空气
其他：配备G1/4、1/4NPT、M20*1.5、G1/2螺纹接口、提供变送器馈电、带压力、电流显示

长度检定设备技术要求

1、高精度指示表全自动检定仪

按最新国家检定规程全自动检定百分表、千分表、杠杆表、内径表和大量程百分表；无需接数据线和通信协议、无需软件另外加补丁；具有半自动检定功能，用于检定表盘或刻度线有明显污损的指示表；具有自动对零功能，检定前无需手动调整零位；设备可折叠，便于下厂携带。

技术指标：测量范围：（0-50）mm、分 辨 力： 0.1μm、重 复 性： 0.1μm

；进口高清工业相机自动读表精度：千分表1/15分格，百分表1/30分格；示值误差：任意1mm范围内误差≤1.0µm，任意2mm范围内误差≤1.2µm，任意10mm范围内误差≤1.5µm，任意30mm范围内误差≤1.8µm，；50mm范围内误差≤2.5µm（提供10份以上省级或者以上机构的检定证书证明）；具有CE认证证书，确保产品质量（原件备查），具有专利证书确保设备技术的前瞻性和可靠性。
特别的光源方案，确保在检定表盘为凸面的指示表能保证数据的可靠性。

采用老化铸铁底座，耐磨专利导轨，确保高精度、高重复性和高寿命。
操作屏幕：4.3英寸高性能TFT数字液晶，65536真彩色显示，带示波器显示功能，先进的触控操作体验设计。
软件证书：具有国家版权局出具的软件著作权证书、地方政府部门出具的软件登记证书。

计算机接口：RS232接口，数据传输更快更可靠。

快速夹具2套，装夹百分表无需拧螺丝，表径为￠8mm的百分表、千分表夹具1套；表径为￠4、6、8mm的杠杆表、表径为￠4－28mm的内径表夹具1套；自动调平一按即可。

控制操作器1套：品牌电脑、双核CPU、2G内存、500G硬盘，检定证书激光打印机1台；检定软件1套：符合国家有关指示表、内径表、杠杆表和大量程表的计量检定规程的检定软件。每条检定记录可单独输出检定报告，并能在数据库中迅速的被查询、打印，在检定错误时能删除错误的检定报告。检定软件符合的国家标准、计量检定规程和校准规范：《JJG 34-2008 指示表（指针式、数显式）》、《GB/T 18761-2007 电子数显指示表》、《JJG 35-2006 杠杆表》、《JJF 1102-2003 内径表校准规范》、《JJG 379-2009 大量程百分表》、《JJG 39-2004 机械式比较仪》和《JJG 118-2010扭簧式比较仪》。
四、电学检定设备技术要求（参考厂家：深圳市科陆电子科技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、武汉国电西高电气有限公司）

1、三相智能电能表检验装置

检验装置等级按照0.05级配置
在国家标准规定的参比条件下，装置的测量误差不超过下表规定。
以百分数表示的基本误差极限
	负载
	功率因数
	基本误差极限（%）

	
	
	0.05级

	平衡负载
	cosφ=1.0
	±0.05

	
	cosφ=0.5(感性)、0.8(容性）
	±0.07

	
	cosφ=0.5（容性）
	±0.1

	不平衡负载
	cosθ=1.0
	±0.06

	
	cosθ= 0.5（感性）
	±0.08


日计时误差
装置精密时基源CL191B（测定被检表日计时误差用）的基本误差极限为：±2×10-7。

测量重复性
0.05级及以下装置对被测电能值进行不少于5次的重复测量 (0.03级及以上装置对被测电能值进行不少于10次的重复测量) 时，其测量结果的标准偏差估计值s不超过下表的规定。
允许的标准偏差估计值极限
	功率因数
	标准偏差估计值s（%）

	
	0.05级

	cosφ=1.0
	±0.005

	cosφ=0.5（感性）
	±0.007

	sinφ=1.0（感性）
	/

	sinφ=0.5（感性）
	/


输出电量 

（1）量程
输出电压量程：57.7V、100V、220V、380V；
输出电流量程：0.01A、0.025A、0.05A、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A。
（2）输出容量
电压输出：由表位数决定（≥15VA/表位），最大900VA
电流输出：由表位数决定（≥25VA/表位），最大2500VA   
（3）相序
输出三相电压、电流为正相序。
（4）输出电量调节
电压电流调节
调节范围：（0%～120%）×量程；
调节细度：10%、1%、0.1%、0.01%；
相位调节
调节范围：0°~360°；
调节细度：10°、1°、0.1°、0.01°；
频率调节
调节范围：45Hz~65Hz；
调节细度：1Hz、0.1Hz、0.01Hz、0.001Hz；
（5）输出功率稳定度
0.05级装置：≤0.05%/180s；
（6）输出电压电流波形失真度
	装置准确度等级
	0.05级

	电压、电流失真度
	≤±0.5%


（7）三相电量对称性
	功率因数
	对称度

	
	0.05级

	任一线电压和相电压与其平均值之差
	≤±0.5%

	各相电流与其平均值之差
	≤±1%

	各相电压与电流之间的相位差之差
	2°
	


（8）监视仪表
本装置的电压、电流、功率、功率因数、相位、频率等监视量均取自配套三相多功能标准表的示值，具有与装置等级相同的准确度，可将装置输出量的设定误差作为监视表误差，应不超过下表规定。
监视表的允许误差
	输出电量
	允许误差（%）

	
	0.05级

	电压
	±0.2%

	电流
	±0.5%

	功率
	±0.5%

	相位
	±0.5°

	频率
	±0.2%

	毫安电流（测量启动电流）
	±2%


（9）谐波设置： 

谐波次数：2～21次；
谐波含量：电流2～21次≤40%（相对于基波）；
          电压2～21次≤40%（相对于基波）；
谐波相位：0°～360°。
（10）电能脉冲
电能脉冲输出：脉冲常数(r/kWh)可设置。脉冲频率最高为50kHz。
电能脉冲输入：脉冲常数应在(0.0001～9999999999999) r/kWh范围内，脉冲频率最高为50kHz。
（11）表位数
6表位
整体结构形式：整体结构形式分为 机柜+挂表架结构 
装置误差显示6位数，小数点自动调整；工作电源：3×220/380V±15%，50Hz±5%；工作环境温度：23℃±10℃，相对湿度：≤85%。
可以检定各种电子式单三相智能电能表、电子式单三相电能表、三相多费率电能表；可按国家检定规程或电力行业标准的要求，对潜动、启动、基本误差、标准偏差等检定项目实行全自动检定。也可自定方案进行检定；还可自行选择测试点进行单点检定；可以进行电压、频率、谐波、逆相序、电压不平衡等影响量引起的改变量的检测；可以同时检定同规格、不同常数、不同等级的电能表；每一只被检表均设有专用的6位显示误差计算器；装置输出、测量范围宽，可以检定各种常用量限的电能表。
电流、电压量限全部自动切换（包括100A电流）。输出功率裕量大，在最大负载下可以长期稳定工作；通过计算机自动监控检定过程，进行数据修约，判定检定结论，保存数据；可以查询、浏览、打印检定证书和检验记录；支持：条形码输入、用户系统、误差上下限设置、多种检定方案、管理权限设置等；可测量电压、电流、功率、功率因数、相位、频率等参数；可实时显示相量图及同相电压、电流的波形图；可进行谐波影响检验，谐波次数在2-21次范围内设置，谐波幅度可在0-40%范围内设置，谐波相位可在0-360°范围内设置；可以测定各相输出电压、电流、功率和总功率的稳定度；可测量三相电压对称度、三相电流对称度和三相相位差之间的最大差值；设有被检表电能脉冲输入接口，可接收各种电平幅度的脉冲信号；有标准电能脉冲输出，脉冲常数自动设置，也可人工设置；可以测定输出电压、电流波形失真度；装置每个表位配有RS-485和RS-232通讯接口；提供电子脉冲输入口和光电头输出通道；具有走字试验功能。
装置具有电压、电流输出的软启停功能，电压输出端短路、电流输出端开路的保护及报警功能，输出功率放大器全方位保护，可靠性高；配置电脑进行手动操作，方便快捷；使用计算机和多功能电能表检定软件平台工作。
2、便携式标准表

2.1准确度等级

电能表现场校验准确等级：0.05级。

2.2电压测量

量限： 50V、100V、200V、400V（量程自动切换）
范围：（0～120%）RG
分辨率：0.01%RG
准确度：0.05%RD （30V≤U≤500V） 

2.3电流测量

直测：

档位： 0.1A、0.2A、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A (量程自动切换）
范围：（0～120%）RG

分辨率：0.01%RG

准确度：0.05%RD  0.1A≤I≤24A)  

钳表：

钳表种类：5A (可选配100A、500A、1000A)
范围：（10%～120%）In

准确度：0.2%RD（20% In～120%In）  0.2°

0.3%RD（5% In～20% In）   0.3°

2.4功率测量

直测:

有功功率测量准确度：0.05%RD (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5)
无功功率测量准确度：0.1%RD (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5)
钳表:

有功功率测量准确度：0.2%RD (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5)
无功功率测量准确度：0.5%RD (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5)
2.5电能测量

直测:

有功电能测量准确度：0.05%RD (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5)
无功电能测量准确度：0.1%RD（30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A，PF≥0.5）

钳表:

有功电能测量准确度：0.2%RD (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5)
无功电能测量准确度：0.5%RD（30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In，PF≥0.5）
2.6相位测量

范围：0.00(～359.99(
分辨率：0.001(
直测准确度：0.05( (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A)
钳表准确度：0.2(  (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In) 
2.7频率测量

范围：45Hz～65Hz

分辨率：0.001Hz
准确度：0.01Hz
2.8功率因素测量

范围：-1.0～0～+1.0

分辨率：0.0001
直测准确度：0.05% (30V≤U≤500V，0.1A≤I≤24A)

钳表准确度：0.2%  (30V≤U≤500V，20%In≤I≤120%In)

2.9电能脉冲输出

电能输出脉冲常数（r/kwh）可设置，设置范围在1～9999999999，最高脉冲输出频率为50kHz。

2.10电能脉冲输入

被校电能表脉冲常数（r/kWh）输入范围：1～9999999999。

校验圈数设置范围：1～999999999。

最高接收脉冲频率为100kHz。

2.11采用便携式平板电脑，掌上触摸屏操作，支持多语言切换，仪器通过无线通讯方式完成Pad与主机校验仪之间实现远距离的操作和数据传输。
2.12三种供电方式，即交流电源供电、测试线路供电和电池供电，支持现场拍照取证。
2.13可以同时检验三块电能表的电能误差，适应省级计量部门关口主副表的检验需要；可进行电能走字检定；可进行电能表日计时误差检定；可同时显示电压电流共六路的实时测量波形；可实时显示向量图，方便现场查线，具备自动接线识别功能。并判断接线错误，报告识别结果，并给出电量纠正系数；可测量电压电流的失真度和2-63次谐波含量；可测量电压、电流、频率、相位、功率因数、单/三相功率等电参数。

2.14支持对中性电压的测量；可测量CT比差和角差及负荷；可直接将电流输入进行测量，也可通过钳形表不断开电流接线进行测量；支持USB端口连接，可进行及时升级，还可将测量数据上传到计算机上，进行编辑、备份、打印。
