设备技术文件

名称：耐火度试验炉

1.设备简介：

满足GB7322及ISO528《耐火材料 耐火度试验方法》的要求，可用于测量用于测试各类耐火原料、耐火制品或其它非金属制品的耐火度。

2.性能描述：

⑴采用B型双铂铑热电偶测温；

⑵采用超高温、高表面负荷硅钼棒加热；

⑶锥盘为圆盘形，高温下可旋转，受热均匀；

⑷观测图像为16万真彩色，分辨率为600×480；

⑸配高清晰度CCD摄像机，特种长焦距连续光学变倍镜头；

(6)试锥弯倒观测状态为水平彩色全视角；

(7)图像自动记录系统：配专用影像采集卡，标准影像格式自动记录至硬盘；

3.技术参数

⑴控制方式：智能型

⑵使用温度：室温--1800℃

⑶升温速率： 0-15℃/min

⑷控制精度：±1℃

⑸锥盘转速(r/min)：1-5r/min

（6）测试试锥数量：1-6个/试验；

4.主要配置

| 序号 | 名称 | 标配 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 变压器 | 1台 |
| 3 | 光学变焦镜头 | 1台 |
| 4 | 超高温硅钼发热体 | 4支 |
| 5 | 调节加热回路控制器 | 1套 |
| 6 | 高清晰16万色真彩数字CCTV摄像机 | 1台 |
| 7 | 微机控制系统 （商用微机＋液晶显示器 ＋打印机） | 1套 |
| 8 | 耐火支柱 | 1根 |
| 9 | 旋转调速机构 | 1套 |
| 10 | 制锥及锥盘模具 | 1套 |

5.设备验收

设备交付前设备厂家必须检验合格；

验收在使用方现场进行，以提供的配件，技术参数的确认，以及现场试验的结果为合格标准。验收合格后，由使用方出具合格确认书两份，双方保存。

6.设备使用

（1）设备厂家需要提供设备技术指导书，使用说明书，安排技术人员现场调试设备，并指导使用方了解设备的操作和注意事项，直至使用方可以独立操作设备，并完成试验；

（2）设备厂家需要终生提供易损件（如：制锥及锥盘模具等）的更换服务；

（3）设备使用寿命大于1万次，对设备终生保修服务，由于设备非人为损坏需要返厂修理的，设备厂家需要承担维修费用和运输费用，由于人为操作导致设备损坏的，由使用方承担运输费用，维修费用根据损坏程度双方协商后予以申报。

（4）设备返厂维修后，设备厂家需以书面形式向使用方报告设备维修的项目，以及后续操作的注意事项，并在设备报修后的15天内交付使用方。