测径仪招标的技术资料

1、测量棒材直径范围（mm）

Φ40～150

2、允许偏差（mm）

≤±0.02     圆 钢

3、重复性（mm）：≤±0.002

4、测量频率（Hz）：666

5、可测轧件速度（m/s）：0.3-6

6、显示内容：

LCD显示：实时显示轧件外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数，尺寸波动趋势预报，缺陷分析曲线，实时显示圆钢的截面的最大/最小平均值、椭圆度；三级超差报警。在测量主界面上显示前一根和前两根钢直径平均值。

LED显示：现场显示测量数据的最大/最小平均值、椭圆度；前一根和前两根钢直径平均值显示频率2-3次/秒（可调）。

LED显示屏配置：显示屏内含AC／DC电源模块，单片机、驱动模块、RS-232远距离通讯模块、铝合金框架的透明有机玻璃箱体等。LED显示屏外形尺寸：12米高×6米宽

- 软件功能

- window 7系统中文版，运行流畅

参数设置、数据记录、存储时间大于六个月,历史数据查询、打印；被测物公差带可根据需求自行设定。软件运行时自动存盘记录。

主机机箱电源550W（日系电容/14cm智能温控静音风扇/5年质保）内存：骇客神条 Fury系列 雷电 DDR4 2666 8GB台式机内存 硬盘：860 EVO 250G 2.5英寸 SATAIII SSD固态硬盘（MZ-76E250B）机箱：4U标准工控机箱

统计分析。轧件的尺寸趋势预报，对测量参数的统计分析；

主机保留与过程控制计算机系统的通讯接口。（能与公司二级或MES等管理系统进行通讯连接，可以显示生产信息数据、温度、轧制规格、出钢支数，通知等等）。

8、报警功能

数据超出阈值范围后，或气压低于0.2Mpa时，声、光同时报警（超差和超温）；超差报警信息可分类查询。上述报警信号提供无源信号给轧线自动化。

9、培训要求

设备安装调试过程即开始在现场的相应工作（培训与设备安装调试并行进行），进行维护人员、操作人员的培训。培训后的人员能达到正常生产的使用、维护和处理一般的故障的水平。培训内容：设备工作原理、系统构成介绍（光、机、电），设备的使用、维护及简单的故障排除、（提供教材）。

在调试期间，乙方随时提供在产品安装、调试所用备件，并无偿更换安装、调试时损坏的线缆、部件等。

10、售后要求

质保期内因产品本身质量问题需要更换的零部件，乙方将免费提供（甲方原因引起的故障除外）。

五年内免费提供并更换自然损坏的光源；十年免费提供自然损坏的光源。

根据甲方要求，乙方接到甲方通知后,4小时内答复（含电话或传真），若需进行现场处理，48小时内到达，做出处理。乙方终身免费提供技术咨询和软件免费升级服务等技术服务支持。随货提供设备装配图，设备配件清单，设备使用说明书，操作维护、维修手册，测量软件电子版等相关资料。