铁水红外测温及监视系统技术要求
1、技术要求
测温范围700~1800℃。
测温探头：比色

测量精度0.5% 

温度分辨率0.1℃
响应时间10ms。
空气吹扫冷却。
设备适用于现场高温粉尘环境。
最大测量距离：≤50m

探头角度调整精度：无级
实现探头自动对准测温区域，通过云台控制探头角度。
系统冷却：
介质：压缩空气（脱油脱水）；压力：＞0.3Mpa；用气量：1.5~2 m³/h（单个探头）

2 设备规格
2.1 设备组成
设备包括红外测温探头、可见光成像探头、可控云台、工控计算机、24寸显示器，数据处理软件、交换机、光电转换器、光端盒、现场仪表箱、气源组件、安装支架等全套安装附件。
2.2 测温探头
每套红外测温装置含测温探头、吹扫装置、云台等。测温探头、成像探头防护等级不低于IP65。
红外测温探头与可见光成像探头集成于同一保护装置内，带远程控制云台，可输出温度数据及成像功能。探头冷却方式：空气吹扫冷却，气源压力0.3~0.5MPa。红外测温探头带云台、不锈钢气源组件（含过滤器、减压阀、压力表）。
通过单模光纤把测温数据、视频数据和云台控制数据传输到中控室的工控电脑。
2.3 系统功能
（1）可连续集中显示高炉各铁口出铁全过程的温度变化曲线。
（2）可显示铁水实时温度值。
（3）可显示最近一次出铁的开始时间、结束时间和持续时间，并通过历史报表可查询历史数据。
（4）可查询历史出铁温度曲线。
（5）显示测温点的实时可见光图像，并可通过云台随时调节。
（6）测温数据存储时间≥1年。
  （7）异常报警：可设置温度数值，超过设定值，系统报警提示。
（8）文件查看：可查看保存的监测界面图片和温度数值的文件。
（9）通讯诊断：显示各温度探头的工作状态，包括通讯是否正常，探头当前测量目标温度，探头内部温度。

  铁水红外测温及监视系统主要设备组成明细单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	红外测温、成像装置（带测温探头、成像探头、保护罩，吹扫装置）
	
	套
	4

	2
	控制云台、支架等
	
	套
	4

	3
	现场仪表箱
	
	套
	4

	4
	光纤收发器
	标准件
	套
	4

	5
	油水分离器
	标准件
	套
	4

	6
	工控机、显示器
	
	套
	2

	7
	交换机
	国产
	套
	2

	8
	系统软件
	
	套
	2

	9
	DC24V电源变压器
	国产标件
	套
	4

	10
	DC12V电源变压器
	国产标件
	套
	4

	11
	断路器
	国产标件
	套
	4

	12
	光缆
	单模
	1000米

	13
	接线端子等其它附件
	标准件
	若干

	


