转炉炉衬测厚系统招标的技术资料

设备概述

系统为移动式，可对多个转炉进行炉衬测量。在测量时用户将其推到转炉前平台上的某一测量位置，对转炉平台框架上的三个固定标记球进行扫描以完成系统重定位后，就可开始对转炉炉衬进行扫描测量。

用户可以通过系统内置的显示屏查阅测量结果或通过打印机直接生产纸质报告，分析被测转炉炉衬的薄弱的区域及耐火砖被侵蚀后的厚度，从而指导炼钢安全生产。

设备特点

- 激光器采用原装进口；

- 核心部件多重防护(气冷、防尘、隔热、隔振等多重保护)；

- 无线数据传输技术，尽可能减少现场布线；

- 设备整体结构紧凑、便捷，采用质量轻、强度高、反射率高的铝合金材质，减轻设备的自重和对高温红外辐射的反射能力；

- 移动减震设计、遇障碍物可通过性强；

- 翻转式防护盾牌，保证操作人员安全；

- 高性能工业级一体主机和带触摸板防水防尘多功能键盘，使用寿命长；

- 核心部件隐藏式设计，全方位保障设备安全；

- 高性能大容量锂电池，轻便、续航时间长；

主要参数

  - 测量精度：±3mm

  - 每秒测量点数：120000~980000点/秒

  - 单次测量扫描时间：小于60秒

  - 测量距离范围：2~100m

  - 最大目标温度：1700℃

  - 测量激光类型： I类激光（对人眼无伤害）

  - 工作温度：-20℃~55℃充电充满连续工作时间：10小时

  - 充电电源：~220V，5A

  - 整机尺寸：1.5m(高)×0.7m(宽)×0.9m(深)

资料交付

- 设备清单

- 合格证、保修卡、产品整机检测报告；

- 用户使用手册（包括软硬件操作说明、系统维护保养说明）；

- 全套软件U盘（含操作系统和软件系统）及电子版使用手册，及设备原理图；

- 若软件有加密，需提供密码。

以上资料随货交付。

验收方法

- 测量位置：离转炉上的目标点距离在5~20m。

- 将转炉摇到系统可以测量炉壳上的特征点a的角度。系统测量特征点a离转炉中心线的半径记为Ra。然后将特征点a上无缝隙的贴上一片已知厚度均匀的钢板（或其他固体），测量在钢板上的特征点b离转炉中心线的半径记为Rb。测量得到的钢板厚度值（Rb-Ra）与实际钢板厚度值的误差应小于等于3mm。