干熄焦循环气体分析仪技术指标要求
焦化干熄焦循环气体分析仪目前使用的是英国仕富梅2200顺磁氧分析仪、2550红外一氧化碳和二氧化碳分析仪和K1550热导H2分析仪，具体技术指标如下：
1、氧分析仪

1) 测量原理：磁氧分析仪；

2) 量程：0~5%、0 ~25% 任意设定；

3) 使用温度：-10 ~ +50 ℃；

4) 精度：≤0.02%O2
5) 零飘：≤0.02% O2 /周；

6) 量程飘移：≤0.05% O2/周；

7) 线性度：≤0.01% O2；

8) 重复性：≤0.02%O2；

9) 响应时间（T90）：≤4秒

10) 防护等级：IP66

11) 防爆区域：安全区域；

12) 输出：标准 4-20mA；

 2. 一氧化碳和二氧化碳分析仪

1) 测量原理：单光束多波长红外分析仪；

2) 量程：CO：0-20%，CO2：0-20%；

3) 使用温度：0 ~ +55℃；

4) 精度：≤1% FS；

5) 零飘：≤1% FS/周；

6) 重复性：≤0.5% FS
7) 响应时间（T90）：≤11秒

8) 防护等级：IP65（若为电加热测量池则为IP50）

9) 防爆区域：安全区域；

10) 输出：标准3路4-20mA 输出

3. 氢分析仪

1) 测量原理：热导式氢分析仪；

2) 量程：0-10%H2；

3) 使用温度：-5 ~ +40℃；

4) 测量精度：≤1% FS；

5) 飘移：≤1% FS/月；

6) 响应时间（T90）：≤4秒；

7) 输出：标准4-20mA；

8) 防护等级：IP65（传感器）、IP40（控制器）

9) 防爆区域：安全区域；

10) 带CO2动态补偿；
投标方提供的气体分析仪技术指标不能低于现有气体分析仪，安装方式保持一致，预处理系统能满足分析仪使用要求，六个月无故障运行。

