数显洛氏硬度计技术要求

- 满足测量范围：20-95HRA，10-100HRBW，20-70HRC；15种洛氏硬度标尺，根据选择标尺不同，硬度计自动变荷。至少配置HRA，HRBW，HRC检测所需的三种压头。球形压头材质为碳化钨合金。

- 初试验力：最大允差应为其标称值的±1.0%。

- 总试验力：最大允差应为其标称值的±0.5%。

- 试样允许最大高度：310毫米

- 压头中心至机壁距离：150毫米

- 硬度分辨率：0.1HR

- 试样最小可测截面：≥3mm

- 试验循环时间应与GB/T230.1-2018规定的试验循环施加一致，其时控误差的最大允许值为±0.5s。且可无冲击、振动、摆动和过载地施加主试验力。用户使用时间可以自行调整。

- 配USB或RS232数据接口，进行将数据导出进行数据处理。

- 内置打印机，可随机打印硬度测试结果。

- 可进行多种硬度值转换。

- 试验过程一键自动化，自动数字显示硬度值，无人为操作误差。

- 精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2和美国ASTM E18。

- 其他未涉及的仪器及压头的精度满足GB/T230.2。