芜湖新兴铸管有限责任公司
焦化部烟气排放在线监测设备更换
技
术
规
格
书
编制：         审核：         会签：         批准：
1 项目概述

芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部新订三套烟气排放在线监测设备，对现有装煤、出焦和干熄焦除尘排放口的烟气排放在线监测设备进行更换。

该项目具体要求包括烟气连续在线监测设备供货、指导安装、调试、验收及技术支持、培训、售后等方面的内容。            
2、厂家基本要求

具有国家质量技术监督部门颁发：
1）国家环保部环境保护产品认证证书(CCEP)
2）国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心监测报告（证书必须是在有效期内）
3 适用标准

本规格书所使用的标准和技术要求，应满足以下规范和标准(但不限于以下标准)，若与投标方不一致时，按较高标准执行。
HJ 75-2017       固定污染源烟气排放连续监测技术规范

HJ 76-2017       固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法

GB-12519-90  
   分析仪器通用技术条件

GB 50093-2002
   自动化仪表工程施工及验收规范

GB 3095-1996      环境空气质量标准

GB/T16157—1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB50093—2002     自动化仪表工程施工及验收规范

HJ/T212—2005      污染源在线自动监控(监测)系统传输标准

HJ/T 352—2007     环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）

HJ/T 47—1999      烟气采样器技术条件

HJ/T 48—1999      烟尘采样器技术条件

GB/T 6587.7-1986   电子测量仪器  基本安全试验

GB/T 15464-1995    仪器仪表包装通用技术条件

以上标准若有更新，则以最新版本为准。

4 设计要求
烟气排放在线自动监测系统对烟气颗粒物、二氧化硫、流量、含氧量、烟气流速、烟温、含湿量、烟气压力等主要污染指标进行全天24小时不间断实时监测，数据一年内可查，任意参数曲线可组合至同一个界面中查看。安装现场包括烟道采样平台和数据采集控制系统，烟道采样平台要求监控烟气颗粒物、二氧化硫、流量、含氧量、烟气流速、烟温、含湿量、烟气压力等指标，要求在烟道上安装烟气连续在线监控系统，对污染物排放情况进行监测，同时可实现监测数据的远程传送功能。系统要求运行至少90天不需要非日常维修。其中干熄焦烟囱高度23.5米，出口直径2.2米；装煤烟囱高度19.5米，出口直径1.8米；出焦高度19.5米，出口直径2.5米。

设备包含数采仪，具备联网功能条件，后续可以将监测数据与省市重点污染监测平台进行通讯。投标方按照环保局颁布的《污染源在线监测通讯技术规范》进行数据传输，系统运行数据和功能的准确性及完整性由投标方负责。
5 主要设备要求
5.1 要求所有设备的实际检测范围应与设备铭牌一致。

（1）检测SO2指标参数：
测量范围如下：

	序号
	安装地点
	测量范围

	1
	干熄焦除尘
	0～100mg/m³

	2
	装煤除尘
	0～200mg/m³

	3
	出焦除尘
	0～60mg/m³


示值误差：不超过±2.5%FS
响应时间：≤200S
零点漂移、量程漂移：不超过±2.5%
准确度：排放浓度＜20μmol/mol时，绝对误差不超过±6μmol/mol
（2）检测颗粒物指标参数：
测量范围：0～20mg/m³
灵敏度：0.01mg/m3
零点漂移、量程漂移：不超过±2.0%
准确度：10mg/m³＜排放浓度≤20mg/m³，绝对误差不超过±6mg/m³；
 排放浓度≤10mg/m³，绝对误差不超过±5mg/m³  
烟气含氧量：

测量范围：0～21％；

示值误差：不超过±2.5%FS

响应时间：≤200S
零点漂移、量程漂移：不超过±2.5%
准确度：>5.0%时，相对准确度≤15%；
≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0%
烟气温度：测量范围0～300℃；准确度：绝对误差不超过±3℃；显示分辨率：0.1℃
压力：测量范围：-7Kpa--7Kpa；准确度：±2.5%FS；显示分辨率：0.1Kpa
流速：测量范围3～40m/s；显示分辨率：0.1m/s
准确度：流速＞10m/s时，相对误差不超过±10%；

流速≤10m/s时，相对误差≤±12%
（7）含湿量：测量范围（0-40）Vol% 
准确度：>5.0%时，相对误差≤±25%；

 ≤5.0%时，绝对误差≤±1.5%
5.2 系统数据采集控制箱

系统数据采集控制可实现烟气预处理部件的智能控制，并完成气态污染物、颗粒物浓度以及烟气参数的信号采集和数据传输功能，可存储1年的历史数据，可通过USB接口导出历史数据。

数据采集控制单元通过RS485接口，将采集和折算的数据上传到上位机软件，同时也可另一路RS485接口，将数据上传到数采仪。

5.3上位机软件

实时读取数据采集控制箱上传的数据，将粉尘仪以及烟气参数的数据存储到数据库，并显示当前的干基值、折算值和排放率，实现系统报表显示与输出。工控机软件实现折算、存储、汇总、报表输出、向数采仪发送数据等功能。

6 设备供货、安装要求

投标方负责提供三套烟气排放在线监测设备，实现对烟气SO2、颗粒物、含氧量、烟气流量、烟气流速、烟气压力、烟温、含湿量等主要污染指标的实时监测。采样点到站房间线路包括电缆、采样探头、取样管和气路等，由投标方负责。

投标方负责指导设备仪器的安装并调试。

招标方负责将电源引至监测站房电气总开关箱的进线端。

投标方负责调试过程的技术培训及实际操作的岗位培训。

所有仪器安装调试完毕后，由投标方出具72h设备调试试运行报告和数采仪调试试运行报告，并出具第三方比对监测报告（CMA）。

外排检测设备需与省生态环境厅联网，联网验收时投标方无条件配合招标方工作。

7 投标方提供的资料和图纸

7.1 投标方指导安装负责调试并提供技术支持，负责设备系统的完整性。合同生效后一周内提供在线监测监控系统相关设备技术要求和设备安装图纸。正式资料8套，包括：

结构总图，安装图、明确外型尺寸、接口尺寸、接管材质、接管尺寸、所需仪器间尺寸等，电气施工图（含管线表）；

设备结构说明书；

供货清单；

专用工具清单和备件清单；

装箱清单，产品合格证书及质量保证书；

安装、运行和维护说明书；

7.2 投标方提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料；

设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)；

提供备品备件清单和易损件清单。

8 售后服务要求

投标方保证给招标方提供的货物是全新的、未使用过的、是用严格的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合本协议规定的质量、规格和性能的要求。

投标方对货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，对在质保期和保修期和使用期限内具有满意的性能负责。

质保期或成本保修期内，如果系统其他任何部件需要返修或更换，投标方提供临时部件，保证系统的运行和使用不中断或受到任何影响，直到返修或更换的部件到达和安装调试好为止。

投标方承诺尽可能详细记录软件系统所发生的任何问题，以备维修和检查，并帮助招标方建立同样的设备维护记录系统。

成本保修期到期后，投标方承诺向招标方继续提供以下维修服务：硬件设备故障检查和维修、备件更换、软件故障的排除、软件升级服务等。并在接到传真件通知后的24小时内派技术人员到现场提供服务。

投标方保证售后服务技术人员将切实保障业主的利益、实事求是的向业主提供故障原因、售后服务处理办法等情况，以最快的速度解决发生的故障。


