芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁3号炉炉缸增加质量流量计

技

术

规

格

书

编制：         审核：         会签：         批准：

1 工程概况

芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁3号炉炉缸增加四台质量流量计。

本规格书约定的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术细节和使用的标准。投标方应保证提供完全满足本规格书及国家和行业标准的优质产品与相应的服务；同时必须符合国家有关技术标准及规范的要求。

2  质量流量计的技术参数要求

| 仪表名称 | 两线制质量流量计 |
| --- | --- |
| 用途 | 3#高炉炉缸冷却水智能分析系统炉顶水冷管水计量 |
| 管道规格 | DN65 |
| 操作条件 |  |
| 介质 | 软水 |
| 工作压力 | 0.7MPa |
| 工作温度 | 25℃ |
| 测量范围 | 0-30 m³/h |
| 最大流量 | 30 m³/h |
| 正常流量 | 19 m³/h |
| 最小流量 | 1.5 m³/h |
| 操作状态粘度 | 893.7×10-6Pa.s |
| 操作状态密度 | 1000Kg/m3 |
| 流量管规格 |  |
| 外壳材质 | 304L |
| 测量管材质 | 316L不锈钢 |
| 法兰材质 | 316L不锈钢 |
| 防护等级 | IP66 |
| 电气接口尺寸 | 1/2" NPT |
| 法兰标准及等级 | HG/T20592 PN40 |
| 允许压力损失 | 35Kpa（工作压力的5%） |
| 显示规格 |  |
| 输出信号 | 无线 Hart（标准号IEC62591） |
| 精度 | ±0.5% FS |
| 安装形式 | 一体式 |
| 电气接口尺寸 | 1/2" NPT |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | 24V 两线制回路供电 |
| 无线传输距离 | 大于200m |

备注：质量流量计厂家需具备ISO 17025 认证。

3 设备供货要求

投标方负责提供四台质量流量计，配套一个智能无线网关，清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量流量计 | 4台 | 见上面质量流量计的参数要求，每台仪表必须独立配备无线Hart信号发射器，信号传输标准需遵循国际行业标准IEC 62591，并同时保有两线制信号传输功能，厂家需持有ISO 17025 认证 |
| 2 | 智能无线网关 | 1个 | 配套接收质量流量计的无线信号，要求为：电源DC 24V；无线Hart（标准号IEC62591）；RS485通讯；可接收10个以上无线输入点 |

4 投标方指导安装、调试及服务范围

投标方应免费委派有经验的工程技术人员至施工现场进行设备的调试和指导安装。

质保期内如果有非人为原因的质量问题，投标方免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。

在质保期过后，如果出现质量问题，投标方通过电话沟通方式在8小时内拿出解决方案，协助招标方处理故障。如电话协商解决不了问题的情况下，投标方在48小时内到达现场提供服务，但是为有偿服务。