原子吸收分光光度计技术参数

- 整机要求

  - 火焰/石墨炉一体机，能实现快速切换，切换后不需要对光路重新调整；

  - 六灯位及以上，可自动切换，可实现自动预热待测灯，配置K、Na、Pb、Ti、Se、Sn、Ca、Mg、Ag空心阴极灯；

  - 背景校正方式为氘灯 + 塞曼效应；

  - 软件支持LIMS系统。

- 分光系统

- 2.1 波长覆盖范围：190nm~900nm或更优；

- 2.2 波长准确度：±0.1nm；

- 2.3 波长重复性：≤0.05nm；

- 2.4 狭缝：至少满足0.1、0.2、1.0可自动切换；

- 2.5 分辨率：0.5nm或更优；

- 2.6 基线稳定性：静态基线≤0.002A/30min，动态基线≤0.003A/30min。

- 火焰系统

- 3.1 耐酸碱雾化室；

- 3.2 燃烧头：至少配置100mm全钛燃烧头，燃烧头前后位置及旋转角度可调，具备自动寻找最佳火焰位置功能；

- 3.4 雾化器：标配高效玻璃雾化器和全钛金属雾化器，或更优质的；

- 3.5 点火方式：软件控制自动点火；

- 3.6 气体控制：电子流量控制，燃气流量自动控制，泄露自动报警；

- 3.7 元素检测指标（Cu元素）: 特征浓度：≤0.02 μg/mL，RSD：≤0.45%。

- 石墨炉系统

- 4.1内置石墨炉电源，可通过软件方法实现石墨炉电源自动开关；

- 4.2具有石墨炉节气模式：能自动控制保护气开关，在需要开气时自动打开保护气；

- 4.3配有石墨炉可视系统：提供软件截图，可以把样品从加入石墨管到样品在石墨炉中干燥、灰化、原子化等状态以视频的方式在软件中实时呈现；

- 4.4 控温方式：横向/纵向加热，最高升温速率不低于2500℃/s；

- 4.6 配置与设备匹配的原装冷却水装置（无外挂机式），冷却水流量监控功能，冷却水缺少的情况下自动切断仪器电源；

- 4.7 元素检测指标（Cd元素）：特征量：≤0.6×10-12g， RSD：≤3.0%；

- 一体化进样器

- 配置60位及以上样位进样器，通过软件设置可实现自动稀释功能（智能化稀释/手动输入稀释比），自动稀释的四个校准点工作曲线相关系数不低于0.999；

- 支持热试进样，每一次进样结束后能自动清洗；切换火焰/石墨炉时无需对进样器进行调整。

- 其它

- 中标单位需配置一台知名品牌微波消解仪（40罐位），保证配置的石墨管能分析1000次及以上（软件上可查），所投设备故障率低（每半年至多1次），并提供两年质保，确保质保期内无核心元件故障，另中标单位需提供设备的结构图、各元件型号及价格。

- 经办人：