吹扫捕集气相--质谱联用仪（进口）技术参数

- 应用范围

能完全应用于GB/T 5750.8检测方法开展检测。

- 整机要求

2.1  气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1  温度稳定性；当环境温度变化1℃，柱箱温度变化<0.01℃；

2.1.1.2  保留时间重现性:<0.008%或<0.0008min；

2.1.1.3  峰面积重现性:<1.0%RSD；

2.1.1.4  电子压力控制系统（EPC），精确到0.001psi；

2.1.1.5  流路压力范围：0-150psi，提供官方参数文件证明 ；

2.1.1.6  标准化的大气压和温度补偿，即使实验室环境有变化时，检测结果也不会有改变；

2.1.1.7  程序升温：不少于5阶；

2.1.1.8  温度准确度：± 1%；

2.1.1.9  炉箱冷却速度：450℃到50℃， <240秒或更优；

2.1.1.10  双通道柱流失补偿；

2.1.1.11  除柱温箱外，还有独立加热区；

2.1.1.12  主机具有键盘，可设定参数和自动控制；

2.1.1.13  可同时安装两个进样口，三个检测器；

2.1.2分流不分流进样口

2.1.2.1  最高使用温度：400℃

2.1.2.2  总流量设定范围：N2：0-500ml/min；H2或He：0-1250ml/min；

2.1.2.3  标配扳转式顶盖进样口密封系统，有助于快速、轻松地更换进样器衬管；

2.1.2.4  控压精度0.001Psi（软件和硬件上均能设定）；

2.1.2.5  可用软件设定压力，流速和分流比；

2.1.2.6  压力设定精度：0.001psi；

2.1.2.7  压力设定范围：0-150psi；

2.1.2.8  有可消除鬼峰解决措施；

2.1.2.9  具备载气节省模式，可以节约气体用量；

2.2 自动进样器

2.2.1  样品位数：≥50位；

2.2.2  进样量范围：10 nL－250ul；

2.2.3  具备自校正功能；

2.2.4  进样速度：<0.1s；

2.2.6  具有重叠进样的功能；

2.2.7  进样针位置：2-30mm可调；

2.2.8  进样精度：RSD<0.3%；

2.3.9  自动进样器具有对样品进行混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能。

2.3质谱检测器

2.3.1  具有网络通讯功能，可实现远程操作；

2.3.2  面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入；

2.3.3  结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却；

2.3.4  质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增；

2.3.5  分辨率：单位质量数分辨；

2.3.6  质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时；

2.3.7  灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）；全扫描灵敏度：内置EI离子源：最低检测限为12 fg八氟萘（OFN），信/噪比至少≥1300:1；

2.3.8  最大扫描速率：12000 amu/秒或更优 ；

2.3.9  质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入；

2.3.10  具有全扫描/选择离子检测同时采集功能；

2.3.11  备有两根长效灯丝的高效电子轰击源；

2.3.12  离子源应方便拆卸维护；

2.3.13  采用入口透镜设计，能优化离子源与四级杆分析器之间的连接。入口透镜是离子源的一部分，可加热，维护方便；

2.3.14  分析器：一体式四极杆（可分为预分和分析四级杆），能独立温控,每次试验结束可自动实现热清洗，保证实验数据的高度重现性；

2.3.15  检测器：长效高能量三通道电子倍增器，采用三重离轴HED-EM检测器设计，实现离子通过四级杆后通过横向电场偏转，清除中性高能离子干扰，降低背景噪音，提高灵敏度；

2.3.16  真空系统：至少配置高性能分子涡轮泵；

2.3.17  气质接口温度: 独立控温，100-350℃ ；

2.3.18  具备早期维护预报功能（EMF）；

2.3.19  提供质量认证功能（OQ/PV）。

2.4数据处理系统

2.4.1  气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现；

2.4.2  软件：认证的操作软件，支持LIMS系统，软件永久免费升级；

2.4.3  随机带最新版标准谱库：NIST谱库，并具备检索和定量功能；

2.4.4  气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能，保留时间重现性: < 0.0008min；峰面积重现性: <1.0% RSD；

2.5吹扫捕集进样器

2.5.1  不少于80位自动进样器。主机包括：除水阱，捕集阱，温控系统，样品注射口，吹扫系统等；

2.5.2  适用于液体（如饮用水、污水等）样品的进样分析；

2.5.3  仪器采用软件控制,软件是基于正版Windows10操作系统，电脑配置为主流品牌商务用机（酷睿I5/8G/1T）；

2.5.4  兼容主流气相色谱仪和气质联用仪，并提供软件控制通讯和启动气质联用通讯连接套件；

2.5.5  具有自动检漏和仪器自检功能；

2.5.6  采用独特的捕集阱技术，使捕集阱吸附和解析更有效，改善色谱峰型并减少残留物污染；

2.5.7  分析用捕集阱冷却时间：＜90秒；

2.5.8  特殊的除水阱设计,能有效去除干扰物质如水汽，且极性化合物不受影响；

2.5.9  采用加速吹扫捕集技术，能实现≤17分钟的循环时间或≤11分钟的吹扫时间；

2.5.10  气路控制采用独特的流量控制系统，快速自动调节各个流程中的气体流量范围：5～500mL/min；

2.5.11  采样管路经过惰性化处理采用新一代硅钢管线、PEEK管线及硅钢接口，增强惰性，减少样品残留；

2.5.12  自动进样器具备高温清洗功能和配备2个内标系统（15mL内标容器，防UV涂层），具备故障诊断等功能。

2.6 其他要求

中标单位需保证所投设备为原装进口，故障率低（每半年至多1次），并提供两年质保，确保质保期内无核心元件故障，另中标单位需提供设备的结构图、各元件型号及价格。

经办人：