离子色谱仪（进口）技术参数

- 应用范围

- 适用于样品中常规阴离子、有机酸及有机胺类物质的分析。

- 整机要求

- 整机为原装进口；

- 离子色谱系统包括淋洗液瓶，泵，在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，原装进口内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴离子抑制器（实物、微膜电解抑制器，非使用电子抑制等软件功能）和电导检测器；

- 配有仪器运行状态显示监控，方便仪器监控；

- 所有的离子色谱流路均标配采用原厂材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路；

- 软件永久免费升级，支持LIMS系统。

- 技术要求

3.1  泵

高性能/低脉冲双柱塞泵，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；流速范围：单泵头0.00-5.00 mL/min或更大；最大压力：35 Mpa(5000 psi)

3.2  电导检测器

3.2.1 类型：数字信号控制处理器

3.2.2 电导池体积：<1.0 μL.

3.2.3 全程信号输出范围：0--15000 μS

3.2.4 检测器分辨率（检测器最小分度值）：≦0.003nS /cm

3.2.5 检测器耐受最大压力：10 MPa

3.2.6 电子漂移： 5ns/cm.h（满量程）

3.3  自动电解连续再生微膜抑制器

无需外加硫酸进行轮流再生；具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线，不得使用蠕动泵；阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套。

3.4  色谱柱

由原厂生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，使用强酸强碱淋洗液；阴离子分离柱及保护柱 1套。

3.5  柱温箱

3.5.1 原装进口内置柱温箱

3.5.2 操作温度范围30 - 60 ℃或环境+5 - 60 ℃

3.5.3 温度准确性±0.5 ℃

3.5.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱

3.6  软件

3.6.1 操作系统:预装正版win10；

3.6.2 色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序；

3.6.3 可自动进行快速数据采集和后处理；

3.6.4 可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据；

3.6.5 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查；

3.6.6 能免费实现兼容第三方仪器；

3.6.7 数据库免费开放，可直接上传至服务器，支持LIMS系统。

3.7  离子色谱用自动进样器

3.7.1 具有50个以上进样瓶物理位置的自动进样器；

3.7.2 定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL；

3.7.3 可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL；

3.7.4 上样速度：0.1-5.0 ml/min；

3.7.5 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩。

3.8  在线电解淋洗液发生器

利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性。在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。

3.8.1 标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移；

3.8.2 控制浓度:0.1 - 100 mM ；

3.8.3 流速:0.01 - 3.0 mL/min；

3.8.4 最大操作压力: 3000psi；

3.8.5 梯度精度0.2%；

3.8.6 梯度准确度0.15%。

3.9  其他要求

中标单位需保证所投设备为原装进口，故障率低（每半年至多1次），并提供两年质保，确保质保期内无核心元件故障，另中标单位需提供设备的结构图、各元件型号及价格。

经办人：