流动注射分析仪（进口）技术参数

- 检测项目

可测定生活饮用水、自来水、废水中的硝酸盐、亚硝酸盐、阴离子洗涤剂、总氰化物/游离氰化物、挥发酚、六价铬、硫化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、甲醛。

- 仪器类型及使用技术

- 仪器为一体机，使用气泡隔断连续分析技术。

- 仪器配置要求

- 配置双光束数字式分光检测系统以及能分析上述项目的检测模块，支持模块扩展；各模块检出限及要求：

| 项目 | 方法 | 检出限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氰化物/游离氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.0005ppm | 配HCN泄露保护 |
| 挥发酚 | 四氨基安替比林分光光度法 | 0.0005ppm | 配吹扫捕集式蒸馏 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.01ppm | 具有恒温萃取装置 |
| 硝酸盐+亚硝酸盐 | 镉柱还原盐酸萘乙二胺法分光光度法 | 0.003ppm |  |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.002ppm |  |
| 氯化物 | 硫氰酸汞-硫酸铁铵分光光度法 | 0.1ppm |  |
| 硫化物 | 亚甲蓝风光光度法 | 0.005ppm |  |
| 氟化物 | 茜素比色法 | 0.02ppm |  |
| 硫酸盐 | 比浊法 | 0.2ppm |  |
| 甲醛 | AHMT分光光度法 | 0.005ppm |  |

- 各分析通道相互独立；

- 设备开关机具备自动清洗试剂的功能，具备自动在线预处理功能，如自动消解；

- 取样器：标配双针取样，快速自动运行，双针可同时分析两种不同基质或不同处理方法的样品；取样器配备不少于100个样品位的样品盘，且所有样品盘能一次全部安放在取样器上；可设定进样时间、清洗时间、空气间隔时间等。

- 安全装置：如发生漏液能自动排出至废液装置；

- 配置满足分析要求的蠕动泵；配置由独立电子空气阀控制的独立空气泵；随机配置备用泵管一套，所需全套试剂管，以及能完成调试阶段的特有标准试剂。

- 分析软件：品牌商务机（酷睿I5/8G/1T，24寸屏）预装正版win10运行，可同时显示多分析通道的实时谱图；能对系统每个部件进行独立控制；实时保存数据结果；调试基线和信号增益能自动/手动调整；具有自动质控图功能，能与LIMS系统对接；软件永久免费升级。

- 中标单位需保证所投设备故障率低（每半年至多1次），并提供两年质保，确保质保期内无核心元件故障，投标文件需包含设备各元件型号及价格。

- 经办人：