# 显微维氏硬度计技术要求

一、主要功能

- 试验力：10-2000gf共9分档，自动切换，自动加载/保荷/卸载

- 一个压头位（HV压头）和4个物镜位，自动切换

- 物镜工作距离长，可避免切换时可能产生的碰撞

- 双通道（目镜及CCD摄像通道）

- 目镜倍数10X

- 物镜倍率：50X、 10X 、20×

- 保荷时间：5-99s (以1s增量可任意设定)

- 力值精度：±1.5%（＜200g时）±1%（＞200g时）

- USB接口，RS232接口

- 最大水平夹具一个，保证样品上表面水平

- 试件高度：95mm

- 喉部深度（压头中心至机壁距离）：130mm

- 统计显示：硬度值，标尺，压痕直径，试验力，保持时间

- 配置原厂专业控制与测量软件，可实现自动测量。

# 二、图像处理功能

自动测试软件能进行压痕测量, 数据分类,统计,储存及输出.

- 高精度试台可根据需要移动至测试位置

- 自动电脑显示压痕图象

- 图像分析软件可实现鼠标手动画线测量压痕

- 自动记录压痕直径与硬度值

- 可测试表面处理层深度及硬度梯度，如渗碳层，淬火层等

- 配置数显螺旋测微头，可数字显示移动距离，且可在电脑上显示移动距离

- 数据处理与图像测试软件兼容并进行测试,测量,数据分类,统计,储存及输出

- 软件自动显示测试结果平均值，跳动，均方差,测试次数分组统计等

- 打印出包含数理统计的测量报告，同时将此图像储存于PC和软盘中

技术规格：

| 试验力： | 10-2000gf，自动进行加载/保荷/卸载 |
| --- | --- |
| 转塔位数： | 4位，可安装1个压头和3个物镜位，自动切换 |
| 光通道： | 双通道（目镜及CCD摄像通道） |
| 目镜倍率 | 10X |
| 物镜倍率 | 50X ，10X，20× |
| 物镜类型： | 长工作距离物镜，能有效降低碰撞的风险 |
| 保荷时间： | 5-99s (以1s增量可任意设定) |
| 接口类型： | USB接口，RS232接口 |
| 测试高度： | 最大130mm，带XY试台时最大95mm |
| 测试深度： | 0-130mm |
| XY试台规格 | 尺寸：100 x 100mm,25 x 25mm行程 |
| 数据显示： | 硬度值，标尺，压痕直径，试验力，保持时间 |

- 配置清单

| 序号 | 项目 | 型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机 | 1 |
|  |  | XY移动平台 | 1 |
|  |  | 维氏压头 | 1 |
|  |  | 标准硬度块 | 1 |
|  |  | 安装，培训，运输 | 1 |
| 2 | 压头 | 原装进口显微维氏压头，带ASTM证书 | 1 |
| 3 | 测量软件 | 原装软件 | 1 |
| 4 | 硬度块 | 原装进口显微维氏硬度块200HV、350HV各一个，带ASTM证书 | 2 |
| 5 | 电脑 | 戴尔商务机I5处理器，4G内存，2G独立显卡，500G硬盘，24寸液晶显示 | 1 |
| 6 | 水平夹具 | 单个 | 1 |

四、其他配置

- 仪器工作台一个（满足承重仪器）、升降椅（高款）一个。

- 专用工具一套。

五、设备验收

1、外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

2、数量验收

（1）以供货合同为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。如发现不符，不予验收；

（2）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程等，否则不予验收。

3、质量验收

符合技术协议中的功能及技术指标要求，要求设备各部分配合良好，全套仪器的功能及控制操作均可实现正常。

六、售后技术服务

1、货到需方一周内供方派遣专业技术人员到需方现场进行安装、调试、培训。

2、仪器进入需方工厂后，必须由供需双方代表共同开箱检查对比装箱单进行清点。

3、仪器安装完成后，由供方安排专业工程师进行现场免费培训。供方负责教会需方操作人员仪器和软件的安全操作、使用、维修和保养的工作。

4、验收合格后，质保壹年。