芜湖新兴铸管有限责任公司

铁路超偏载设备

技

术

规

格

书

编写：

审核：

会签：

批准：

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.11.25

- 概况说明

芜湖新兴铸管运输部铁路发运多次出现超偏载现象，给铁路运输带来了一定的安全隐患，为满足铁路部门的规定要求，杜绝超偏载铁路货运车辆出厂带来的隐患，芜湖新兴计划在钢材成品库房前，4道和5道铁路平直段上安装两套铁路货运超偏载装置。

- 总体要求

1、稳定、可靠性：高效稳定，能满足全年365天，一天24小时的不停顿运作。对于安装的传感检测设备（IP67的防护等级）、现场调试箱、系统控制柜，必须能适应恶劣的工作环境，以确保系统稳定，同时为防止雷击和铁轨上有高压电流，配置平衡桥、防雷组合等保护装置。

2、易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

3、易维护性：维护量很少，事故损坏的传感器，可在现场利用间隙时间直接更换，无需调度专用时间。

4、安全性：系统采用无基坑结构，称重轨与外部轨的长度均为整轨，符合铁道部要求，保证了货物列车运行的安全性。

5、必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

- 技术要求

1、技术标准

超偏载依据《铁道货车超偏载检测装置》（TB/T3096）铁道行业标准、《铁道货车超偏载检测装置检定规程》（JJG（铁道）129-2004）、《称重传感器》（GB/T7551）国家标准、《称重传感器》（JJG669）检定规程和《铁道部关于印发《铁路货运安全检测监控与管理系统总体技术规范》（铁运〔2013〕56号）以及《铁路货运计量安全检测设备运用管理规则》（铁运〔2016〕272号）文件的有关条款制定，并完全符合以上各项规定条件。

本超偏载系统采用冗余设计，4个测区。

- 主要技术性能

- 具有抗干扰、自动零点跟踪功能；

- 具有防过电流、漏电流保护装置；

- 传感器具有防尘、在带有含硫等有害液体侵蚀、防积水、防冰冻的保护；

- 具有自动车号识别的车号数据和称重数据结合功能；

- 安全性：能经受1.5倍冲击力，与称重轨两端相连接的外轨具有有效的防爬装置；

- 轨距：1435mm；

- 称量性能稳定、使用安全可靠。安装使用后不对行车安全造成任何隐患；

- 称重准确度：列车在30km/h及以下速度称量时，称重准确度应在±1%以内；

- 前后转向架偏重差变动范围：列车在30km/h及以下速度称量时，误差应在±800kg以内；

- 前后转向架偏重差平均值与理论偏重差之差的绝对值应不大于500kg；

- 设偏转向架偏载率平均值与理论偏载率之差的绝对值应不大于5%；

- 68t或76t车中未设偏检衡车整车初试偏载率平均值的绝对值应不大于5%；

- 称重范围：（18～100）t；

- 自动判别机车和货车等车辆通过及运行速度，实现车种、车型、车号、及配属段的自动识别功能；

- 简易超偏载能够对传感器通道状态参数进行自检并上传。当某一组或几组传感器故障或受干扰时，系统可自动或人工剔除干扰通道（或测区），确保设备正常运行；

- 自动检测车辆的载重、总重、前后偏重及左右偏载；

- 检测信息可共享，保存、发送的检测信息包括下列内容：列车车次、检测时间（年月日时分秒，除年为4位数外均取两位）、车列总重、车列载重；车辆序号、车型、车号、车速，车辆总重、载重、超载、前后偏重、左右偏载；

- 设备可进行数据储存、阶段统计，超偏载车辆报警及打印和实时数据上传；

- 轨边控制柜与检测数据服务器间采用性能可靠的有线传输系统，传输通道带宽不低于2Mbit/s；

- 可满足双向频繁计量检测要求；

- 安装有防雷装置，能在电气化区段正常工作；

- 适应环境温度、湿度条件：环境温度－30℃～＋70℃，环境湿度≤95%；

- 传感器

符合《称重传感器》（GB/T7551）国家标准和《称重传感器》（JJG669）检定规程要求；

有强抗震动、抗冲击能力和良好的互换性；

传感器耐受冲击次数不小于1.5×107；

在钢轨轨腰上安装传感器时，不影响钢轨的强度和刚度；

- 承载结构

牢固、可靠、稳定、安装方便；

有与普通线路等同的承载力、强度、刚度；

有可靠的接地装置和防腐、防锈性能；

- 数据采集系统

数据采集仪保证正常连续工作和采样精度；

传感器各通道之间互不影响，有较强的抗干扰性能；

数据采集计算机采用工业控制机；终端计算机采用性能可靠的计算机；

有网络通信接口,可与其它系统的连接；

在交流电源AC220V(-20％～+15％)、50Hz条件下稳定工作；

数据采集计算机采用WINDOWS 10操作系统，确保数据采集的实时性，防止计算机病毒的侵入，并满足数据上传需要；

- 设备要按无人值守要求配备，实现无人值守和远程监控。设备线缆采用护管方式埋设，裸露部分有防破损和防鼠噬的护套。

- 所有机械部分和机箱设计均采用便于测试、维修和更换的器材、配件。

- 超偏载检测装置主要技术指标

- 称量装置结构：无基坑、不断轨；

- 计量方式：动态轮计量（左右超偏载检测功能）；

- 基础结构：碎石道床无基坑结构；

- 计量车速：5-30km/h匀速计量，不计量时过车速度不限；

- 称量范围：18～100t；

- 最大净重：100t；

- 显示分度值：20kg；

- 称重对象：路内常用车辆；

- 具有系统计量性能判断、故障提示等功能；

- 系统安全过载能力:150%；

- 具有现场防雷、抗干扰功能；

- 具有自动零点跟踪功能；

- 使用环境温度：

- 传感器-10℃～+60℃；二次仪表-10℃～+45℃。

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号或图号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 20t | 台 | 16 |  |
| 2 | 传感器线膨胀补偿盒 | 配套 | 只 | 16 |  |
| 3 | 保护罩 | 配套 | 套 | 16 |  |
| 4 | 防爬装置 | 配套 | 组 | 4 |  |
| 5 | 平衡桥装置 | 配套 | 组 | 2 |  |
| 6 | 枕木连接梁 | L=1800mm，15#角钢 | 件 | 8 |  |
| 7 | 枕木连接夹具 | 配：M20×100螺栓 | 件 | 24 |  |
| 8 | 传感器专用屏蔽电缆 | 4×16×0.15×6.2mm | 米 | 100 |  |
| 9 | 多股铜芯电缆 | BV－Φ10mm2 | 米 | 100 |  |
| 10 | 电源线 | 3×1.0mm2 | 米 | 100 |  |
| 11 | 系统控制柜 | 1000×800×600 | 面 | 1 |  |
| 12 | 防雷组合 |  | 套 | 2 |  |
| 13 | 数据采集通道 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 液晶显示器 | 27寸 | 台 | 1 |  |
| 17 | 工控机 | 原装 | 台 | 1 |  |
| 18 | 净化稳压电源 | 1KVA | 台 | 1 |  |
| 19 | UPS | 1KVA | 台 | 1 |  |
| 20 | 通道电源 |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 车号识别系统 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 便携测试调试仪 |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 现场监控 | POE枪型摄像头400万 | 只 | 2 |  |
| 24 | 现场POE交换机 | 8口POE交换机， | 个 | 1 |  |
| 25 | NVR | 8路高清，两盘位 | 个 | 1 | 含存储2个月硬盘 |
| 26 | 六类网线 | TCL | 件 | 1 |  |

以上清单为单套设备清单，我们本次订购两套超偏载设备。如投标厂家所投产品与供货范围有差异，请列出偏离表。